Объём экспериментального бокса, м³; Санитарно-показательный микроорганизм; Время облучения, мин.; Контроль, КОЕ/м³; Опыт, КОЕ/м³; Эффективность, %; Критерий эффективности, %. 1; S aureus; 15; 1,12×106; 2,02×105; 81,96; в соответствии с категорией помещения, (не менее): I - 99,9; II – 99,0; III – 95,0; IV – 90,0; V – 85,0.. 30; 3,12×104; 97,21. 60; 1,08×104; 99,03. 90; 1,60×102; 99,98. Таблица 1 - Результаты оценки эффективности обеззараживания воздуха, контаминированного S. aureus, с применением изделия «Очиститель воздуха рециркуляторный в исполнении ОВР-1 «Круиз».

Таблица 2 - Оптимальные режимы обеззараживания воздуха с применением изделия «Очиститель воздуха рециркуляторный в исполнении ОВР-1 «Круиз».

| Объём помещения, м³ | Время обработки (мин) при бактерицидной эффективности* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 99,9% (I категория) | 99,0% (II категория) | 95,0% (III категория) | 90,0% (IV категория) | 85,0% (V категория) |
| до 1 | 90 | 60 | 30 | 20** | 15 |
| До 2 | 180*** | 120** | 60** | 40** | 30** |

* бактерицидная эффективность рассчитана по S. Aureus

** расчетные данные

*** не рекомендуется (в соответствие с Руководством Р 3.5. 1904 - 04 для обеззараживания функциональных помещений рекомендуются режимы облучения продолжительностью не более 120 минут)